УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО “COSCOM”

«__»____________2026 год

Техническое задание

На закупку портативного измерителя внутреннего сопротивления аккумуляторов

для нужд ООО «COSCOM»

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 г. |  |

1.	Общие сведения	3

1.1 Описание товара (функциональные и потребительские свойства)	3

1.2 Цель приобретения товаров	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

Реализация данного проекта позволит обеспечить входной контроль приобретаемых АКБ для нужд ООО «COSCOM» и в дальнейшем исключить потери от простоя оборудования, преждевременной замены АКБ, а также претензионной работы с поставщиками.	3

1.4 Сведения о новизне	3

2.	Страхование товаров	3

3.	Общие требования к участнику	3

4.	Технические характеристики товара	3

5.	Требования по доставке	4

6.	Требования по комплектации	4

7.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	6

8.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	6

9.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	6

10.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	6

11.	Требования к шефмонтажу	6

12.	Требования к обучению персонала	6

13.	Требования по документации	6

	Руководство пользователя	6

	Паспорт и сертификат калибровки	6

14.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	6

15.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	6

16.	Дополнительные требования	6

17.	Перечень принятых сокращений	7

- Общие сведения

1.1 Описание товара (функциональные и потребительские свойства)

Портативный измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов (далее по тексту – Прибор) предназначен для проведения входного контроля, диагностики и периодической проверки аккумуляторных батарей (в том числе литий-ионных) с номинальным напряжением до 60В постоянного тока. Прибор должен обеспечивать измерение внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторных батарей в соответствии с установленными техническими требованиями.

Модели Fluke BT510, Hioki BT3554, Hioki BT4560, Megger BITE5 приведены в качестве ориентира по уровню качества. Допускается поставка эквивалентной продукции, по техническим и метрологическим характеристикам, подтверждённой официальной технической документацией производителя.

1.2 Цель приобретения товаров

Прибор должен обеспечивать измерение внутреннего сопротивления методом 4‑проводного AC‑измерения и одновременное измерение постоянного напряжения с целью осуществления входного контроля приобретаемых АКБ для нужд ООО “COSCOM”

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка Реализация данного проекта позволит обеспечить входной контроль приобретаемых АКБ для нужд ООО «COSCOM» и в дальнейшем исключить потери от простоя оборудования, преждевременной замены АКБ, а также претензионной работы с поставщиками.

1.4 Сведения о новизне

Поставляемый материал должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый материал должен соответствовать требованиям настоящего технического задания. Срок с момента выпуска товара на момент поставки не должен превышать 1 год.

- Страхование товаров

Не предъявляются, однако Поставщик несет ответственность сохранности товара до момента его официальной передачи Покупателю.

- Общие требования к участнику

- Поставщик не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей

- Поставщик не должен находиться в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком

- Технические характеристики товара

4.1 Измерение внутреннего сопротивления:

- Метод измерения: 4‑проводный AC‑метод (Kelvin connection)

- Частота измерения: 1 кГц ±30 Гц

- Диапазон измерения: не ниже 3 мОм - 3 Ом

- Разрешение: не ниже 1 мкОм

- Погрешность: не более ±1 % показаний

- Наличие функции подавления индустриальных помех

4.2 Измерение напряжения:

- Диапазон измерения постоянного напряжения: не ниже ±60 В DC

- Разрешение: не ниже 1 мВ

- Погрешность: не более ±0,1 % показаний

- Защита от превышения входного напряжения

4.3 Измерение температуры (при наличии датчика):

- Диапазон: не хуже 0…+60 °C

- Разрешение: 0,1 °C

4.4. Функциональные требования

- Встроенная память не менее 6000 измерений

- Автоматическая фиксация результатов (Auto Hold / Auto Memory)

- Возможность группировки измерений по объектам

- Интерфейс USB для передачи данных на ПК

- Программное обеспечение для выгрузки данных в Excel и формирования отчетов

- Звуковая и визуальная сигнализация превышения порогов

4.5 Требования к безопасности и эксплуатации

- Категория измерений не ниже CAT III

- Рабочий диапазон температуры: 0…+40 °C

- Относительная влажность: до 80 % без конденсации

- Питание: автономное (батареи AA) или аккумулятор

- Наличие автоматического отключения питания

4.6 Наличие сертификата поверки УЗНИМ и сертификата соответствия РУз - для Товара импортного производства обязательно.

- Требования по доставке

Доставка должна быть осуществлена Поставщиком на склад компании:

- Ucell технический склад Тузель ул Темирчи 2

Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его официальной передачи Покупателю.

Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информации о характере и объеме направляемого груза, и сообщить следующие сведения для оформления пропуска въезда на территорию ООО «COSCOM»:

- Ф.И.О. водителя;

- Ф.И.О. ответственного лица, сопровождающего груз;

- марка и государственный регистрационный номер машины.

Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающею груз.

Пропуск на территорию Компании - строго по паспорту.

Разгрузка товара осуществляется силами Покупателя.

С товаром должны передаваться следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества, заверенный печатью поставщика (заводом изготовителя).

- Требования по комплектации

Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать условиям, указанным в спецификации инструмента, стандартам и иным обязательным требованиям нормативных актов, предъявляемых для данного вида продукции.

Комплект поставки

| п/п | Тип и наименование | Описание | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной прибор | - | шт | 2 |
| 2 | Щуп клипсового типа (Clip Type Probe) | по 2 на прибор | шт | 4 |
| 3 | Изогнутый измерительный кабель с контактами-пружинами (pogo-pins) | по 2 на прибор | шт | 4 |
| 4 | USB-кабель для подключения прибора к ПК | по 1 на прибор | шт | 2 |
| 5 | Программное обеспечение | - | шт | 1 |
| 6 | Элементы питания | по 1 компл. на прибор | шт | 2 |
| 7 | Руководство пользователя | - | шт | 1 |
| 8 | Паспорт и сертификат калибровки | на каждый прибор | шт | 2 |

6.1 Основной прибор.

6.2 В состав поставки должны входить измерительные щупы и аксессуары со следующими характеристиками:

6.2.1 Щуп клипсового типа (Clip Type Probe) - для надежного зажима аккумуляторных клемм

6.2.2 Изогнутый измерительный кабель с контактами-пружинами (pogo-pins)

- Тип: изогнутый измерительный кабель с контактами-пружинами (pogo pins) для четырёхпроводного (Kelvin) измерения.

- Общая длина кабеля: ≈ 1 940 мм для удобного подключения на расстоянии.

- Номинальное напряжение: до 60 V DC.

- Контактные наконечники: золотом покрытые pogo-pins с коаксиальной конструкцией - центральный контакт (SENSE) и наружный контакт (SOURCE), диаметр ~2,9 мм, длина ~13,5 мм.

- Изогнутый (L-образный) профиль наконечников облегчает доступ к контактам аккумуляторов, особенно в узких отсеках или между батарейными модулями.

- Контактные наконечники съёмные и заменяемые (для замены используются наконечники типа 9465-90).

- Конструкция с четырьмя проводниками (две жилы для тока, две для потенциала) позволяет минимизировать погрешность измерения за счет исключения сопротивления проводов.

6.2.3 USB‑кабель для подключения прибора к ПК

6.2.4 Программное обеспечение

6.2.5 Элементы питания

6.2.6 Руководство пользователя

6.2.7 Паспорт и сертификат калибровки

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Материалы должны быть приспособлены к эксплуатации в климатических условиях РУз. Все эксплуатационные материалы должны быть в полном объеме в соответствии с техническими характеристиками данного ТЗ.

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

Требования к расходам на эксплуатацию товара не предъявляются.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Измерительный инструмент должен иметь сертификат поверки средств измерения “Узстандарт”

Наличие сертификатов соответствия - обязательно. Товар должен быть сертифицирован. Обязательно наличие следующих сертификатов:

Сертификат соответствия на конкретный вид товара;

Сертификат соответствия РУз для Товара импортного производства.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Поставка должна осуществляться на склад Заказчика. При поставке продукции, не соответствующей качеству или количеству производится обмен некачественной продукции - в течение 5 (пяти) дней с даты подписания двухстороннего акта о ненадлежащем качестве продукции за счет Поставщика;

- Требования к шефмонтажу

Требования к шефмонтажу не предъявляются.

- Требования к обучению персонала

Требования к обучению персонала не предъявляются.

- Требования по документации

- Руководство пользователя

- Паспорт и сертификат калибровки

- Сертификат поверки УЗНИМ

- Сертификат соответствия РУз (для Товара импортного производства)

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую продукцию не менее 36-ти месяцев.

- Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

Поставщик берет на себя обязательства обеспечивать соответствие качества товара необходимым требованиям и нести ответственность перед покупателем за выявленные в товаре недостатки.

- Дополнительные требования

Не предъявляются.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |